JH-2028机器对外电脑的通讯协议如下：

| 1.串口波特率是：4800. | 校验位无 | 数据位8位 | 停止位1位 |
| --- | --- | --- | --- |

16进制方式

| 2.通讯协议：0XEE | 0X55 | NN | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 | 0XCY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)其中第1,2位：OXEE |  | 0X55作为帧头。 |  |  |  |  |  |

2)其中第3位：是发送命令的序号。（最大255条发送命令，每一个

| 命令序号对应一组数据值： | `XX1，XX2，XX3，XX4） |  |  |  |  | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例如：发送的数据是：0XEE | 0X55 | 0x01 | XX1 | XX2 | XX3 |  |

0XCY.
	那么0x01表示是第一条命令，后面的XX1，XX2，XX3，XX4都是这条命令的数据。XX1是数据的最高位，中间两位是XX2，XX3数据，XX4是数据最低位。（从左到右）

3)其中从第4--7位是有效数据。

4)其中第8位是累加和。

注：最后一个字节0XCY是数据累加和，除帧头的所有数据字节的累加。（结果保留两位数）（除血压计）

| 例如：0XEE | 0X55 | 0x010x16 | 0xab | 0x13 | 0x21 | 0xCY这个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

名令,0xCY值计算用如下方法：0x01+0x16+0xab+0x13+0x21=0XF6，所以0xCY=0XF6.

3.命令行解析如下：

| 1.)透析液温度：0XEE | 0X55 | 0x01 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY
注：透析温度是放大10倍的后发送的数据。例如：0XEE 	0X55

0x01 	0X00 	0X00 	0X01 	0X72 	0X74。

表示温度数据是0x000x000x010x72,计算温度方法如下：0x01十六进制转十进制为1, 	0x72十六进制转十进制为114，所以1*256+114=370.（256为2的8次方）。370/10=37.0，取小数点后一位即可。

| 2.)设定温度：0XEE | 0X55 | 0x02 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同透析液温度计算方法。

| 3.)超滤总量：0XEE | 0X55 | 0x03 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY
注：计算方法如下：XX1转十进制数后剩2的24次方+XX2转十进制数后剩2的16次方+XX3转十进制数后剩2的8次方+XX4转十

进制数=最后得到的结果值为超滤总量。

| 4.)剩余时间：0XEE | 0X55 | 0x04 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XC

| 注：计算方法如下：XX1 | XX2表示小时，XX3 | XX4表示分钟。 |
| --- | --- | --- |

1）小时计算方法为：XX1转十进制数后剩2的8次方+XX2转十

进制数=小时数

2）分钟计算方法为：XX3转十进制数后剩2的8次方+XX4转十

进制数=分钟数

| 5.)超滤率： | 0XEE | 0X55 | 0x05 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同超滤总量计算方法

| 6.)超滤量： | 0XEE | 0X55 | 0x06 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同超滤总量计算方法

| 7.)透析液流量：0XEE | 0X55 | 0x07 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同超滤总量计算方法

| 8.)有效血流量：0XEE | 0X55 | 0x08 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同超滤总量计算方法

量）

单位是：ml/min（指实时的有效血流

| 9.)静脉压： | 0XEE | 0X55 | 0x09 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：计算表示方法如下：

XX1位表示正负符号位：0x00表示正数	0x01表示负数

XX2，XX3，XX4X表示数据位，计算方法如下：

XX2转十进制数后剩2的16次方+XX3转十进制数后剩2的8次方

+XX4转十进制数=结果值。配合符号位即可知道数据是正数还是负

数.

| 10.)动脉压： | 0XEE | 0X55 | 0x0A | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同静脉压计算方法

| 11.)跨膜压： | 0XEE | 0X55 | 0x0B | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同静脉压计算方法

| 12.)累计血流量：0XEE | 0X55 | 0x0C | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同超滤总量计算方法，单位是:ml（指单次治疗的总血流量）

| 13.)电导：0XEE | 0X55 | 0x0D | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 | 0XCY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：计算表示方法如下：

XX1位恒为0x00表示正数

XX2，XX3，XX4X表示数据位，计算方法如下：

XX2转十进制数后剩2的16次方+XX3转十进制数后剩2的8次

方+XX4转十进制数=结果/10=电导实际值（一位小数点）

| 14.)钠： | 0XEE | 0X55 | 0x0E | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同超滤总量计算方法

| 15.)碳酸氢根： | 0XEE | 0X55 | 0x0F | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

注：同超滤总量计算方法

| 16.)参考钠程式：0XEE | 0X55 | 0x10 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

暂空

| 17.)参考超滤程式：0XEE | 0X55 | 0x11 | XX1 | XX2 | XX3 | XX4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0XCY

暂空